## Sheet1
第二住院大楼介入治疗室净化项目工程量清单
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 金额(元) |  | 备注（实物与图片有差别时，以实物为准）
[6 empty] | 单价 | 合价
1 | 电解板挂式墙板 | 1.2mm厚电解板+12mm厚石膏板 | 1、采用1.2mm电解板制作,四边折弯:30mm+15mm;按手术室成型面积核算(扣除门洞、柜子、观片灯和情报面板带书写台面积）; 2、表面预喷涂防紫外烤漆,漆面易清洁,不易划伤,贴保护膜; 3、常用喷涂颜色:米黄（施工前提交样品定色） 4、挂板间缝隙为标准1.3mm,后期缝隙沟胶成型美观,施工快,用胶量少,更加环保; 5、本挂板形式获国家技术专利; 6、专利型龙骨35(55)×50:采用国内优质无油镀锌钢板净激光下料、切孔、折弯,板厚1.2mm;龙骨间全部采用定位螺栓连接,减少现场焊接. 7、含12mm厚石膏板及圆弧保温. | ㎡ | 146.78 |  |  | 按2.91米层高核算
2 | 挂板地圈 | H=100mm | 采用国内优质无油镀锌钢板净激光下料、切孔、折弯、焊筋加固和喷涂防锈油漆,板厚1.2mm | 米 | 29.58
3 | 球面三维角 | R300 | 焊边，喷塑 | 个 | 4
4 | 锥度自攻螺丝 | M5×12 | 镀锌螺丝,电解板龙骨地圈安装连接专用. | 颗 | 3000
5 | 电解板挂式墙板 矩管固定架 | 40*60 | 40*60矩管固定支架焊接制作 | ㎡ | 146
6 | 定制同色玻璃胶 | 与墙板近色 | 定制型 | 支 | 30
7 | 安装费 |  | 支架制作，安装，电解板拼装，边缝玻璃胶密封 | 项 | 1
8 | DSA专用导管储物柜 | 900×1700×500 | 1、内嵌式;面框折边与电解钢板墙面保持平整。 2、面框采用1.2mmS304不锈钢拉丝板制作,箱体为S201不锈钢拉丝板; 3、上一层为1.2米高待挂钩储物柜，双开门。下层是S304不锈钢平移门; 4、门把手均为不锈钢暗拉手,配防撞胶条及6mm厚钢化玻璃隔板（位置可调）3张。 | 个 | 2
9 | 麻DSA专用器械柜 | 900×1700×500 | 1、内嵌式;面框折边与电解钢板墙面保持平整。 2、面框采用1.2mmS304不锈钢拉丝板制作,箱体为S201不锈钢拉丝板; 3、上中下三层,上层是S304不锈钢内嵌白玻平移门,中间带两个抽屉,下层是全S304不锈钢平移门; 4、门及抽屉把手均为不锈钢暗拉手,配防撞胶条及6mm厚钢化玻璃隔板（位置可调）3张. | 个 | 2
10 | 麻DSA专用器械柜 | 900×1700×500 | 1、内嵌式;面框折边与电解钢板墙面保持平整。 2、面框采用1.2mmS304不锈钢拉丝板制作,箱体为S201不锈钢拉丝板; 3、上中下三层,上层是S304不锈钢内嵌白玻平移门,中间带两个抽屉,下层是全S304不锈钢平移门; 4、门及抽屉把手均为不锈钢暗拉手,配防撞胶条及6mm厚钢化玻璃隔板（位置可调）3张. | 个 | 1
11 | 电源插座箱B | 900×300×80 | 1、内嵌式;面框折边与电解钢板墙面保持平整。 SUS304不锈钢面板,镀锌箱体,安装正泰品牌3个220V多功能五孔插座+1个380V插座和2个接线端子. | 套 | 2
12 | 电源插座箱A | 900×300×80 | 1、内嵌式;面框折边与电解钢板墙面保持平整。 2、SUS304不锈钢面板,镀锌箱体,安装正泰品牌4个220V多功能五孔插座和2个接线端子. | 套 | 10
13 | 双人位刷手池 |  | 304不锈钢材质，含40L电热水器和龙头角阀，高压软管 | 套 | 1
14 | 等离子空气消毒机 | YKX.P-Q-1000A | 持续工作60min,对室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，持续工作30min，对气雾室内的百色葡萄球菌的杀灭率均大于99.90%，净化效果持续工作60min,对室内空气中大于等于0.5um的尘埃粒子净化率大于90%。室内空气可达到100000级洁净度 | 台 | 2
15 | 双臂外科吊塔 |  | 产品质量可靠，水平旋转角度0-340° 标准供气：2个氧气、2个吸引、2个空气 标准供电：3孔电源插座10个 网络电话接口： 1套 设备托盘： 2个 输液杆架： 1套 抽屉： 1个 | 台 | 1
16 | 单头无影灯 |  | LED，直径600mm | 台 | 1
17 | 气体终端箱 | 900×260×70 | 内嵌式,面框折边与电解钢板墙面保持平整。SUS304不锈钢面板,可翻盖S304不锈钢内外面框,镀锌箱体,包含气体终端阀体和气体接头及其他配件。 | 套 | 1
18 | 四联观片箱 | 900×1000×140 | 1、内嵌式;面框折边与电解钢板墙面保持平整。 2、面框为S304不锈钢拉丝板内外框,箱体为无油无花镀锌板制作,表面喷粉处理. 3、卡片材料采用专用铝型材,重力式卡片,夹片牢固,取片轻巧. 4、内配LED灯管及开关. | 套 | 1
19 | 电动感应门 |  | 门洞最大尺寸：单开式：1600×2400；对开式：3000×2400（尺寸范围大）电源电压：AC220V±10%，50-60Hz；开、闭门速度：250-550mm/s（可调）缓行速度：30-100mm/s（可调）；门体：铝板喷塑，不锈钢防撞板 门体两侧扣不锈钢U型条 门厚42mm。304不锈钢罩壳、立柱、防撞板 | 樘 | 1
20 | 玻镁中空机制彩钢板 | H50 | 钢板厚度0.426mm，双面白灰，双面贴膜 | ㎡ | 75
21 | 彩钢板门 | H50 | 门板：硅岩彩钢板，双面白灰，铝合金门框，含五金锁具。 | 樘 | 4
22 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*150+1*70 | 国标，铜芯，穿管 | m | 130
23 | 电力电缆安装 |  | 地下室，从配电室到机房，吊顶上安装，包括顶面恢复 | 项 | 1 |  |  | 具体情况，请投标前到现场确认，结算时不作工程量及价格调整。
24 | HG开关L | 4P400A |  | 个 | 2
25 | 双电源开关 | 400A/4 |  | 个 | 1
26 | 电表 | 1.5-6A |  | 只 | 1
27 | 互感器 | 400/5 |  | 只 | 3
28 | 电柜 | 1.8*0.8*0.4 |  | 台 | 1
29 | 铜排 | 30*4 |  | m | 10
30 | 空开 | 250A/4P |  | 个 | 2
31 | 桥架 | 100*200 |  | m | 80 |  |  | 具体情况，请投标前到现场确认，结算时不作工程量及价格调整。
32 | 桥架弯头 | 100*200 |  | 个 | 12
33 | LED气密灯 | 1200*300 |  | 盏 | 12
22 | 合 计 | 含增值税等所有费用 |  |  |  |  | 0